Nr sprawy ZP/9/2020 Tuchola, dnia 19. 01.2021r.

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na**„**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

**Pakiet nr 6 poz. 3-7**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 pozycje nr: 3-7 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.   
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 38 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

**Pakiet nr 6 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę do podawania tlenu dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze, czystą mikrobiologicznie?   
**Odpowiedź: Nie**

**Pakiet nr 6 poz. 4**Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, dla dzieci, czyste mikrobiologicznie? **Odpowiedź: Nie**

**Pakiet nr 6 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych, czyste mikrobiologicznie?  
**Odpowiedź: Nie**

**Pakiet nr 6 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski do podawania tlenu dla dzieci, czyste mikrobiologicznie?  
**Odpowiedź: Nie   
  
Pakiet nr 6 poz. 7**  
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski do podawania tlenu dla noworodków, czyste mikrobiologicznie?  
**Odpowiedź: Nie**

**Pakiet nr 11 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa (ml) 150-1500, przestrzeń martwa (ml) 55, skuteczność filtracji bakt. >99,9999%, skuteczność filtracji wir. >99,999%,o oporze przepływu przy 30l/min 0,82 cm H2O, przy 60l/min 2,14 cm H2O, przy 90 l/min 3,95 cm H2O, wadze 35,6 g?  
**Odpowiedź: Tak**

**Pakiet nr 11 poz. 5**  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego gładkiego wewnętrznie bez maski anestetycznej?  
**Odpowiedź: TAK, OCZEKUJEMY OBWODU Z MASKĄ**

**Pakiet nr 11 poz. 7**Z uwagi na to, iż niektóre parametry i właściwości wapna mogą szkodliwie wpływać na pacjenta poprzez ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla („czadu”) , prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową), w postaci granulek, o parametrach: kruchość 95%, zawartość wilgoci wody 12-19% , absorpcja CO2 19%), współczynnik pochłaniania w przybliżeniu 140l/kg, łączna zawartość metali alkaicznych do 4%, w opakowaniu 4,5 kg (5 litrów)?  
**Odpowiedź: Tak**

**Pakiet nr 11 poz. 8**Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MRI?  
**Odpowiedź: Tak**

**Pakiet nr 11 poz. 9**Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MRI?  
**Odpowiedź: Tak**